Zapytanie ofertowe nr  9/01/POZ/FENX/2026

„Lampa bakteriobójcza”

Bielsko – Biała dnia 16.01.2026 r.

Zapytanie ofertowe nr 9/01/POZ/FENX/2026

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarza Rodzinnego Barbara Adamus – Sibik Spółka Jawna ul. Pieczarkowa 5 w Bielsku – Białej zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę „Lampa bakteriobójcza” w związku z realizacją grantu w ramach Projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego na podstawie umowy nr FENX.06.01-IP.03-0001/23-00/1374/2024/17 zawartej w dniu 27 marca 2024 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia.

NZOZ Poradnia Lekarza Rodzinnego Barbara Adamus – Sibik Spółka Jawna nie podlega stosowaniu Prawa zamówień Publicznych, posiada wdrożoną procedurę  regulującą sposób zakupów na potrzeby realizacji powyższego projektu grantowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

O wprowadzonych zmianach w zapytaniu Zamawiający poinformuje Oferentów emailem oraz zawiesi informacje na stronie internetowej www.polskieporadniemedyczne.pl

I.         Zamawiający:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarza Rodzinnego Barbra Adamus – Sibik Spółka Jawna

ul. Pieczarkowa 5

43-300 Bielsko – Biała

NIP: 547 - 214 - 93- 44

II.        Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:

Elżbieta Glądys

Pytanie do zapytania należy kierować wyłącznie w formie pisemnej na adres mailowy:

e.gladys@polskieporadniemedyczne.pl

III.      Przedmiot zapytania ofertowego.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: „Lampa bakteriobójcza”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz specyfikacja techniczna:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz

- energooszczędne - pobór mocy: 85W

- element emitujący promieniowanie UV-C: 2x30 W

- trwałość promiennika: 9000 h

- wydajność wentylatora: 132 m3/h

- dezynfekowana kubatura: 25-50 m3/h

- zasięg działania lampy: 10-20 m2

- klasa zabezpieczenia ppor.: I

- typ obudowy: IP 20

- wymiary kopuły: 1125 x 215 x 130 mm

- wymiary: 600 x 1300 x 600 mm

- masa: 13 kg

- przewód z wtyczką

- 24 miesięczna Gwarancja

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne (znaki towarowe), należy je traktować wyłącznie jako przykład produktu, który dokładnie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia i ma na celu określenie oczekiwanego przez Zamawiającego standardu. W każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, pod warunkiem, że oferowany asortyment posiada parametry jakościowe, co najmniej takie same lub lepsze, jak asortyment opisany za ich pomocą przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne winien udowodnić Zamawiającemu, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania opisane w opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca winien wskazać charakterystykę przedmiotu: typ/model, specyfikację techniczną oraz nazwę producenta w przedstawianej Ofercie.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostawy całego wyposażenia zakupionego w ramach dostawy;

- Dostawa i montaż wyposażenia odbywa się na koszt Wykonawcy na adres Zamawiającego zgodnie z miejscem udzielania świadczeń: ul. Armii Krajowej 101, 43-300 Bielsko – Biała

- Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i wad prawnych posiadać certyfikat CE dopuszczające do obrotu na terenie UE oraz wpis do RWM (Rejestr Wyrobów Medycznych).

- Zaoferowane urządzanie powinno posiadać aktualne pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów w Polsce, zgodnie z dyrektywami unijnymi oraz ustawodawstwem polskim.

- Podane przez Zamawiającego parametry techniczne wyposażenia są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować wyposażenie o parametrach technicznych, równoważnych lub wyższych, lecz nie gorszych od wskazach przez Zamawiającego. Wymiary poszczególnych elementów mogą być zbliżone do podanych w zestawieniu.

- Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 12 miesięcy. Wykonawca może zaproponować dłuższy termin gwarancji, który jest dodatkowo punktowany.

- Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych ani dzielenia przedmiotu zamówienia.

- IV. Warunki udziału w postępowaniu:

- Termin realizacji: I kwartał 2026 roku.

- Miejsce Realizacji: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarza Rodzinnego Barbara Adamus – Sibik Spółka Jawna Al. Armii Krajowej 101 w Bielsku – Białej

- Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową i terminową realizację zamówienia. Oferent musi dysponować odpowiednią ilością, rodzajem i jakością sprzętu, narzędzi i innych niezbędnych środków potrzebnych do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia.

- Rozliczenie za przedmiot zamówienia nastąpi po dostarczeniu sprzętu do siedziby Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarza Rodzinnego Barbara Adamus – Sibik Spółka Jawna Al. Armii Krajowej 101 w Bielsku – Białej. Podstawą rozliczenia będą faktury VAT płatne w terminie 14 dni od jej dostarczenia do Zamawiającego.

- Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania - minimum 30 dni od dnia jej złożenia.

V.         Ocena ofert

- Kryteria wyboru:  cena (brutto) - waga 80% (maks. 80 pkt.)

Kryteria jakościowe:

- Wydłużona gwarancja na oferowane urządzenie – waga 20% (maks. 20 pkt.)

- wydłużona gwarancja na 36 miesięcy - 20 pkt

- wydłużona gwarancja na 24 miesięcy - 10 pkt

- gwarancja min. 12 miesiące - 0 pkt

Punkty będą wyliczone w oparciu o wzór matematyczny:

S = [ (C min / C oferty badanej ) x 80]  + G

Gdzie:

S – ilość punktów przyznanych danej ofercie

C min – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert

C oferty – cena badanej oferty

G – wydłużona gwarancja 0/5/10 pkt

Jedna oferta może uzyskać max 100 punktów.

Podana przez Wykonawcę cena ofertowa brutto brana będzie pod uwagę w trakcie oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Cena ofertowa brutto musi być wyrażona w PLN
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, niezależnie od wchodzących w ich skład elementów. Przyjmuje się matematyczną zasadę zaokrąglania trzeciej liczby po przecinku.

Podana przez Wykonawcę cena ofertowa brutto będzie stała, tzn. nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji (wykonywania) przedmiotu zamówienia.

Cena ofertowa brutto musi obejmować wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

VI. Wybór najkorzystniejszej oferty

- Termin składania ofert: do 30.01.2026 r., godzina: 15:00 (liczy się data i godzina wpływu).

- Sposób sporządzenia oferty:

Oferta przygotowana w oparciu o niniejsze Zapytanie Ofertowe - wraz z oświadczeniem 
o braku współpracy z Rosją (Załącznik 1 do Oferty) powinna być dostarczona na adres mailowy e.gladys@polskieporadniemedyczne.pl w formie pliku PDF.

- Podstawą przyjęcia oferty jest spełnienie wszystkich wymogów dotyczących: Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji technicznej. Oferty nie spełniające tego warunku zostaną odrzucone.

- Niekompletne oferty zostaną odrzucone.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie oceniona wg. zasady: spełnia – nie   spełnia.

- Z tytułu odrzucenia oferty Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Zamawiającemu.

- W przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie spełni oczekiwań Zamawiającego, wybór ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyny.

VII. Wynik postępowania

- W przypadku gdy cena ofert przekroczy wartość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie projektu, wybór ofert może zostać unieważniony lub mogą zostać przeprowadzone dodatkowe negocjacje cenowe.

- Umowa zostanie zawarta z Oferentem, którzy otrzyma największą liczbę punktów za złożoną ofertę. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, umowa zostanie zawarta z Oferentem , którego oferta ma niższą cenę.

VIII. Warunki wykluczenia:

1. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Odrzuceniu podlegają oferty:

- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

- złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym;

- złożone po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

3. Zmiana umowy: Zamawiający nie dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

4. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wybranego Wykonawcę